FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR)  –  RR 9 / 2023

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

NA DOSTAWĘ: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MONITORY DO HEMODIALIZ (2 SZT.) WRAZ

Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - DLA ZESPOŁU  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MONITORY DO HEMODIALIZ WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - DLA STACJI DIALIZ – wg opisu w TABELI PARAMETRÓW WYMAGANYCH (ZAŁ. NR 1 DO FRR) UWAGA ! Oferta będzie oceniona z wartości brutto (lub z sumy wartości brutto – w przypadku wyodrębnienia pozycji opodatkowanych różną stawką podatku VAT, tj. Wykonawca może „dodać” kolejne pozycje asortymentowe opodatkowane inną stawką podatku VAT niż oferowane aparaty. | 2 |  |  |  |  |

OFERUJEMY:

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A.  Płatność: w ratach, minimum 2 równe nieprocentowane raty, z tym, że pierwsza rata płatna po podpisania Protokołu Odbioru, a każda następna co miesiąc.

B. Termin płatności = 60 dni od daty wystawienia faktury.

C. W przypadku opóźnienia w terminie płatności za dostawę aparatów, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA = max. 8 tygodni od daty zawarcia umowy – …….…… tygodni od daty zawarcia umowy.

3. GWARANTUJEMY:

A. Okres gwarancji  – min. 24 mieś. (max. 72 mieś.) od daty uruchomienia aparatów i podpisania Protokołu Odbioru -

………...… mieś. od daty uruchomienia aparatów i podpisania Protokołu Odbioru.

B. Bezpłatny serwis oraz pełna obsługa serwisowa – przez okres oferowanej gwarancji, przy użyciu aparatów zgodnie z instrukcją obsługi - u Producenta lub w wydzielonym i autoryzowanym serwisie.

C. Czas reakcji serwisu technicznego, tj. podjęcie bezpośrednich czynności serwisu technicznego Wykonawcy, w terminie max. 5 dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty

zgłoszenia awarii / usterki aparatu/ów przez Zamawiającego  - ………………….… dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii / usterki aparatu /ów przez Zamawiającego.

D. Okres gwarancji jest przedłużony o czas naprawy aparatu/ów.

E. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.

F. Dostęp Zamawiającego do (właściwe TAK lub NIE zakreślić):

- podmiotów upoważnionych przez producenta aparatów lub autoryzowanego przedstawiciela – w zakresie obsługi serwisowej   TAK / NIE

- jeśli aparaty, dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymagają specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta aparatów – dostęp do dostawców takich części   TAK / NIE

G. Oferowane aparaty posiadają: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE   LUB / ORAZ    Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich Wprowadzenie  LUB / ORAZ     Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych.

H. Wykonanie przeglądu technicznego aparatów (w ramach wynagrodzenia Wykonawcy) - przynajmniej 1 raz w roku w

okresie gwarancji oraz przez okres co najmniej  12 miesięcy po zakończeniu gwarancji = przez okres …………………... miesięcy po zakończeniu gwarancji.

Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2024r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność aparatów po wykonaniu przeglądu.

I. Dostępność do części zamiennych przez okres minimum 10 lat, licząc od roku produkcji aparatu/ów = przez okres

……………. lat, licząc od roku produkcji aparatów.

J. Aparat/y zastępczy/e o parametrach nie gorszych niż aparat/y naprawiany/e  -  w przypadku awarii / usterki aparatu /ów.  Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu/ów zastępczego/ych na koszt Wykonawcy – w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie naprawy.

K. Szkolenie personelu medycznego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji aparatów (w ramach wynagrodzenia Wykonawcy)  – w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Stacji Dializ, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Protokołu Odbioru.

4. Osoba odpowiedzialna za dostawę oraz uruchomienie aparatów i realizację umowy: ……………..............................................

……………………………………..………………tel. / fax..................................................................., e-mail: ………………………………….................

5. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek aparatów: ………….……….…………..…………..………

…………………………………………..…………tel. / fax. …………………………………….…………, e-mail: ………….……………………………..….…

6. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy: …………….………………..………….

………………………………………………..……tel. / fax. ……………………………………….………, e-mail: ………………………………..……………

7. NR KRS / CEIDG / NR NIP: ………………………….……………………………………………………………………………………………

8. ADRES E- MAIL: ……………………………………………….…………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo załączyć do oferty):

1) FORMULARZ RR, niniejszy FORMULARZ (podpisany przez Wykonawcę) wraz z  akceptacją Projektu Umowy,

2) TABELA: PARAMETRY WYMAGANE – ZAŁ. NR 1 do FRR,

4) Oświadczenia Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia oraz braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 2  do FRR,

3) Oświadczenie Wykonawcy dot. Deklaracji Zgodności i  Oznakowania Znakiem CE – ZAŁ. NR 3  do FRR,

5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 4 do FRR,

6) PROJEKT UMOWY – ZAŁ. NR 5 do FRR,

7) /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS / CEiDG/  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

-  należy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl  LUB  malgorzata.belch@zoz-debica.pl  agnieszka.lech@zoz-debica.pl   -   w  terminie do dnia  09 MAJA 2023r.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Bogumiła WILCZYŃSKA – St. Inspektor d.s Zamówień Publicznych, tel. 14 68 08 305

2. mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08 205

ZASADY PROWADZONEJ PROCEDURY  RR  9 / 2023:

- Wnioski z zapytaniami do niniejszego Formularza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia, lub co do treści Projektu Umowy  (wnioski  w/w  można  składać  w  nieprzekraczalnym  terminie   do  dnia  04 MAJA 2023r.)  będą realizowane w poniższy sposób:

- Zamawiający nie będzie cytował przesłanych zapytań,                                                                                                                                     b)    ewentualna pozytywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie odpowiedzią zawierającą stosowną zmianę opisu przedmiotu   zamówienia lub warunków realizacji zamówienia oraz ewentualne przedłużenie terminu składania „ofert”,                                                              c)    ewentualna negatywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany warunków określonych w Formularzu Rozeznania Rynku lub Projekcie Umowy, o czym pisemnie poinformuje Wszystkich Wykonawców – zamieszczając informację o tych zmianach na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wybór „oferty”, wg kryteriów oceny ofert, nastąpi po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców Formularzy Rozeznania Rynku – zwanych dalej „ofertami”.

- Niespełnienie wymogów formalnych, merytorycznych / warunków minimalnych spowoduje odrzucenie danej „oferty” i brak udziału tej oferty w dalszej ocenie.

- „Oferta” najkorzystniejsza to „oferta”  przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji oraz ilości rat - czyli uzyska najwyższą sumaryczną ilość punktów za poniższe kryteria:

A. CENA  (cena brutto oferty)   -   75 %    -  waga 0,75

SPOSÓB OCENY OFERT:   Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty ocenianej  x  waga

B. OKRES GWARANCJI  (minimum 24 miesiące)  -   20 %   -  waga 0,20

SPOSÓB OCENY OFERT: Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy oferowany okres gwarancji  x  waga

C. SPOSÓB PŁATNOŚCI: ILOŚĆ RÓNY I NIEOPROCENTOWANYCH RAT  (minimum 2 raty)    -   5%   -   waga 0,05

SPOSÓB OCENY OFERT: Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

Ilość oferowanych rat oferty ocenianej  /  największą ilość oferowanych rat  x  waga

- Do Formularza RR zostaje dołączony Projekt Umowy – celem akceptacji przez Wykonawcę.

a) Wykonawca może zaproponować zmiany treści Projektu Umowy  (za wyjątkiem zapisów będących treścią złożonej przez Wykonawcę  „oferty”) – jednakże nie później niż w terminie do dnia  04  MAJA  2023r.

- w przypadku braku propozycji Wykonawcy zmian treści Projektu Umowy lub braku złożenia Oświadczenia przez Wykonawcę  o wyrażeniu akceptacji Projektu Umowy – umowa zostanie zawarta wg treści Projektu Umowy.

7.   Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku, gdy:                                                                                                                                a) nie złożono żadnej „oferty” w wyznaczonym terminie,                                                                                                                                              b) wszystkie „oferty” zostaną odrzucone,                                                                                                                                                       c) zaistnieją istotne dla Zamawiającego okoliczności lub takie okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

8.   Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku, gdy:

a) oferta „prawidłowa” (tj. niepodlegająca odrzuceniu) z najniższą z oferowanych cen brutto przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a  Wykonawcy, którzy złożyli oferty „prawidłowe”, tj. niepdlegające odrzuceniu   (na przesłany przez Zamawiającego wniosek o obniżenie zaoferowanej pierwotnie ceny) nie złożą pisemnego oświadczenia dot. obniżenia zaoferowanej pierwotnie ceny  lub  pozostaną bierni.

9.   W przypadku unieważnienia procedury RR – procedura ta może zostać powtórzona.

mgr Małgorzata Bełch

Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych

Dębica, dnia  27 kwietnia 2023r.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;  oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S. A. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000414441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, działająca pod adresem: https://zoz-debica.eZamawiajacy.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: Wojciech Buszek, kontakt: kontakt: tel. 14  68 08 288, adres e-mail: iod@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: RR 9 / 2023 , prowadzonym w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,  z 2020r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275,2320), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do FRR – TABELA: PARAMETRY  WYMAGANE

A P A R A T Y    DO  H E M O D I A L I Z  (2 SZT.)                        (RR 9 / 2023)

Pełna nazwa aparatów: ……………………………………………………………………...………………………………………………

Model / typ: ………………………………………………………………………..……….…………..…………………………..……………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Kraj produkcji: ………………………….…………………………………………………………………………….……….…….…………

Rok produkcji (nie wcześniej niż druga połowa 2022 roku) : ………………………………………………………………………………….

| L.P. | P A R A M E T R W Y M A G A N Y | (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje podaje - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | APARAT WYPOSAŻONY W JEDNĄ POMPĘ KRWI TAK / NIE |  |
| 2. | WYKONYWANE ZABIEGI: HD, UF TAK / NIE |  |
| 3. | MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI DIALIZY JEDNOIGŁOWEJ TAK / NIE |  |
| 4. | AUTOMATYCZNE NIEZALEŻNE PROFILOWIANIE SODU I WODOROWĘGLANU TAK / NIE |  |
| 5. | AUTOMATYCZNE PROFILOWANIE ULTRAFILTRACJI TAK / NIE |  |
| 6. | AUTOMATYCZNE PROFILOWANIE TEMPERATURY PŁYNU DIALIZACYJNEGO TAK / NIE |  |
| 7. | FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO TAK / NIE |  |
| 8. | MONITOR AUTOMATYCZNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA PACJENTA W TRAKCIE ZABIEGU TAK / NIE |  |
| 9. | AUTOMATYCZNA POMPA HEPARYNY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROFILOWANIA PODAŻY I PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEGO BOLUSA TAK / NIE |  |
| 10. | REGULACJA PRZEPŁYWU KRWI: 50 do 600 ml/min. LUB 0 ORAZ 20 – 500 ml / min. TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 11. | REGULACJA PRZEPŁYWU PŁYNU DIALIZACYJNEGO: 300 do 800 ml/min. (max. co 100ml/min.) LUB 300 do 700 ml/min. (max. co 20 ml/min.) TAK / NIE oraz PODAĆ, |  |
| 12. | CIĄGŁY OBJĘTOŚCIOWY POMIAR ULTRAFILTRACJI LUB CIĄGŁY PRZEPŁYW PRZEPŁYWOWY, ELEKTROMAGNETYCZNY POMIAR ULTRAFILTRACJI TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 13. | TRYB OSZCZĘDNOŚCIOWY: BRAK ZUŻYCIA WODY ORAZ KONCENTRATU W TRYBIE OCZEKIWANIA TAK / NIE |  |
| 14. | PROGRAMOWANIE PROCEDUR DEZYNFEKCJI: TERMICZNEJ, CYTRO-TERMICZNEJ, CHEMICZNEJ TAK / NIE |  |
| 15. | MOŻLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI I CZYSZCZENIA Z UŻYCIEM ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH OD NIEZALEŻNYCH PRODUCENTÓW TAK / NIE |  |
| 16. | PAMIĘĆ SKŁADU KONCENTRATÓW (min. 10 składów) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 17. | OBLICZANIE PRZEZ APARAT PARAMETRU Kt/V) TAK / NIE |  |
| 18. | EKRAN DOTYKOWY UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ APARATU (min. 12”) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 19. | PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA APARATU TAK / NIE |  |
| 20. | ZASILANIE AWARYJNE (min. 15 minut) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 21. | DOSTĘP DO PROGRAMU SERWISOWEGO W TRAKCIE ZABIEGU, UMOŻLIWIAJĄCY PODGLĄD PARAMETRÓW APARATU WCZEŚNIEJ ZAPROGRAMOWANYCH TAK / NIE |  |
| 22. | A. OPROGRAMOWANIE W JĘZYKU POLSKIM TAK / NIE B.1. INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM TAK / NIE LUB B. 2. W INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU OBCYM WRAZ Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK POLSKI TAK / NIE |  |
| 23. | APARAT FABRYCZNIE NOWY TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Wszystkie punkty 1 – 23  wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

B. Punkty: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22 - wymagają dodatkowego opisu: „PODAĆ”.

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatów istniejących na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane aparaty:

A. Są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

B. Spełniają wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………                                                                                                                       (Podpis osoby uprawnionej upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp),

1. DOTYCZĄCE  PODSTAW  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA  Z ART.108 UPZP  ORAZ  DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  Z  ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Składając ofertę w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp  - w PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU,  Nr: RR 9 / 2023:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art.  108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1.

...................................                                                                                                     ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                                        Podpis i osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Na podstawie Art. 125 ust. 4 ustawy Pzp, cyt. : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenie  składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia”.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………

...................................                                                                                                ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                                  Podpis osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy.

OŚWIADCZENIE JEST SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

2. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  DOTYCZĄCE ORZECZENIA ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO: ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Oświadczam, że wobec mnie, Wykonawcy, składającego „ofertę” w  Procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 9 / 2023, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

...................................                                                                                           ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                            Podpis osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy.

3. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  DOTYCZĄCE PODANYCH POWYŻEJ INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................................                                                                                           ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                              Podpis osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE (jako integralna całość)  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  „OFERTĄ”

ZAŁĄCZNIK NR 3 do FRR – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że oferowane APARATY DO HEMODIALIZ  w Procedurze Rozeznania Rynku (RR 9 / 2023)  posiadają *):

1) DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE

LUB     właściwe zaznacza / zakreśla  Wykonawca

2) WPIS / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE

LUB     właściwe zaznacza / zakreśla  Wykonawca

3) POWIADOMIENIE / ZGŁOSZENIE DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH LUB FORMULARZ PRZENIESIENIA DANYCH

*) Wykonawca jest zobowiązany w treści w/w Oświadczenia zaznaczyć / zakreślić ten dokument/y z wymienionych powyżej - który/e posiadają oferowane produkty - zgodnie ze stanem faktycznym.

Dokumenty w/w będą doręczone Zamawiającemu w j. polskim lub w j. obcym, wraz tłumaczeniem na j. polski, w dniu  dostawy aparatów lub wraz z podpisana umową w sprawie zamówienia publicznego - w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

...................................                                                                            ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                              Podpis i osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  „OFERTĄ”

ZAŁĄCZNIK NR  4  DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY:

W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej Procedurze Rozeznania Runku Nr: RR 9 / 2023 *

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  „OFERTĄ”

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 do FRR – PROJEKT UMOWY

NA DOSTAWĘ: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE APARATY DO HEMODIALIZ DLA STACJI DIALIZ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

1. Wykonawca może zaproponować ewentualne zmiany treści Projektu Umowy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 MAJA 2023r.

LUB

2.  Zatwierdzić Projekt Umowy – poprzez złożenie stosownego Oświadczenia / zapisu: „bez uwag” na ostatniej stronie Projektu Umowy - wraz z podpisem przez osobę uprawnioną / umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

3. W przypadku braku propozycji Wykonawcy w zakresie zmian treści Projektu Umowy lub braku złożenia Oświadczenia przez Wykonawcę  o wyrażeniu akceptacji Projektu Umowy – umowa zostanie zawarta wg treści Projektu Umowy.

UMOWA  Nr   .... / 2023   SU

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp: RR 9 / 2023  zawarta  w  dniu  .....  pomiędzy: …...  – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......, , a Firmą:.......- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do........ wydane przez ......reprezentowanym przez: . ......

& 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE APARATY DO HEMODIALIZ - 2 SZTUKI (zwane dalej: „aparaty”)  DLA STACJI DIALIZ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY – WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - zgodnie ze złożoną ofertą – ZAŁ. NR 1  do Umowy.

2. Wykonawca w dniu dostawy aparatów lub wraz z podpisaną Umową doręczy Zamawiającemu:

A. Deklarację Zgodności i Oznak. Znakiem CE LUB / ORAZ Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Med. i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie LUB / ORAZ Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Prod. Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych, a dokumenty w/w w j. polskim lub w j. obcym, wraz tłumaczeniem na j. polski będą sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej (przesyłane na adres e-mail: …………..)  - ZAŁ. NR 3 do Umowy.

B. Pełną instrukcję obsługi aparatów w formie elektronicznej i papierowej  w języku polskim lub w j. obcym – wraz z tłumaczeniem na j. polski.

3. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za dostawę oraz uruchomienie aparatów i prawidłową realizację umowy jest: ……………………………………………………., tel. / fax.: …………………………..………., e-mail: …………………………….………….

4. Ze strony Zamawiającego poprawną realizację umowy nadzoruje: ……………………………………………………

& 2

1. Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia = …….. tygodni od daty zawarcia umowy, tj. do ………… 2023r.

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem), termin realizacji zamówienia.

- Przekazanie aparatów nastąpi po ich uruchomieniu i podpisaniu Protokołu Odbioru przez Strony.

- Osoba / y uprawniona /e po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………………….…………..

- Osoby uprawnione po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………….

4. Dzień podpisania Protokołu Odbioru przez Strony jest dniem dostawy aparatów (wykonanie dostawy).

& 3

1. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ……………………… zł      słownie: ………………………………………

2. W cenie oferty zawierają się wszelkie koszty, związane z realizacją – wykonaniem przedmiotu zamówienia – ZAŁ. NR 2 do Umowy.

3. Wartość brutto przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie (podwyższeniu) do czasu zrealizowania przedmiotu Umowy

4. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmianę umowy w przypadku:

A. Zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

B. Zmian przepisów dotyczących zmiany: stawki podatku VAT, opłat celnych.

C. Wycofania z obrotu lub zaprzestania produkcji czy też wstrzymania produkcji aparatów będących przedmiotem Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika/ów aparatu/ów będącego/ych przedmiotem Umowy w ramach tych samych parametrów, cech, walorów, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 2 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 2 do Umowy.

D. Wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu aparatów o ulepszonych cechach i walorach – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatów o parametrach lepszych niż aparaty będące przedmiotem umowy – posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 2 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

5. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 14 Umowy.

& 4

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:

A. Okres gwarancji – …………….. miesięcy od daty uruchomienia aparatów i podpisania Protokołu Odbioru.

B. Bezpłatny serwis oraz pełna obsługa serwisowa – przez okres oferowanej gwarancji, przy użyciu aparatów zgodnie z instrukcją obsługi - u Producenta lub w wydzielonym i autoryzowanym serwisie.

C. Czas reakcji serwisu technicznego, tj. podjęcie bezpośrednich czynności serwisu technicznego Wykonawcy, w terminie 3 max. 5 dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki urządzenia przez Zamawiającego.

D. Okres gwarancji jest przedłużony o czas naprawy aparatu/ów.

E. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.

F. Dostęp Zamawiającego do:

- podmiotów upoważnionych przez producenta aparatów lub autoryzowanego przedstawiciela – w zakresie obsługi serwisowej – ZAŁ. NR 4 do Umowy

- jeśli aparaty, dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymagają  specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta aparatów – dostęp do dostawców takich części  - ZAŁ. NR  5 do Umowy

G. W przypadku awarii aparatu/ów – aparat/y zastępczy/e o parametrach nie gorszych niż aparat/y naprawiane – w terminie max. 5 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis wykonawcy o zakresie i czasie naprawy. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu/ów  na koszt. Wykonawcy

H. Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty produkcji aparatu/ów.

I. W ramach wynagrodzenia wykonanie przeglądu technicznego aparatów przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancji oraz  przez okres 12 miesięcy po zakończeniu gwarancji.  Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2024r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność danego aparatu  po wykonaniu przeglądu.

J. W ramach wynagrodzenia: szkolenie personelu medycznego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji aparatów – w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Stacji Dializ, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Protokołu Odbioru.

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przyjmowania i potwierdzania przyjęcia zgłoszeń serwisowych pisemnie.

a) Zgłoszenia będą przesyłane faxem lub drogą e-mail do Wykonawcy tak, aby było możliwe określenie daty i godziny otrzymania  zgłoszenia, przedmiotu zgłoszenia i nazwiska osoby zgłaszającej.

b) Przyjęcie zgłoszenia serwisowego będzie potwierdzane przez Wykonawcę (faxem lub drogą e-mail) w tym samym dniu roboczym, jeżeli zgłoszenie odebrano do godz. 14-tej lub najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 10-tej, jeżeli zgłoszenie otrzymano po godz. 14-tej.

c) Szczegółową postać zgłoszenia i jego potwierdzenia ustalą osoby odpowiedzialne za realizację dostawy.

Nr tel. do zgłoszenia awarii: …………………………….  Nr faxu do potwierdzania otrzymania zgłoszenia: 14  670 30 20.

d) Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek aparatu/ów: …………………., tel. ……………………………., e-mail: ………………………………….

3. W przypadku zmian w/w adresów i numerów, Wykonawca i Zamawiający niezwłocznie powiadomią się pisemnie.

& 5

1. Czas reakcji serwisu wymieniony w & 4 ust. 1 C określa maksymalny czas, który upłynie od otrzymania od Wykonawcy potwierdzenia zgłoszenia serwisowego - do dnia rozpoczęcia działań naprawczych przez serwis Wykonawcy u Zamawiającego.

& 6

1. Reklamacje Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady fizyczne aparatu/ów oraz z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości winny być rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie max. 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.

2. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji stwierdzone wady aparatu/ów winny być usunięte w terminie max. 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Osoba odpowiedzialna za realizację ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………………………………

………………………………, tel. / fax.: …………………………………….., e-mail: ………………………………………….

& 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, w przypadku braku dotrzymania terminu dostawy urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi aparat/y zastępczy/e o parametrach nie gorszych niż aparat/y zaoferowany/e w ofercie,

b) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki - do chwili usunięcia wad, jeżeli nie zostaną usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,

c) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, w przypadku braku dotrzymania przez Wykonawcę ustaleń czasowych wymienionych w & 4 ust. 1 C,

d) g) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki, w przypadku braku dotrzymania terminu dostawy i uruchomienia aparatu/ów zstępczego, o którym mowa w & 4 ust. 1 G Umowy,

e) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki, w przypadku: braku dotrzymania terminu przeglądu technicznego aparatu/ów, o którym przeglądzie mowa w & 4 ust. 1 I  Umowy,

f) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki, w przypadku braku dotrzymania terminu przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w & 4 ust. 1 J  Umowy,

g) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki, w przypadku braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 2 Umowy, w dniu dostawy oraz na pisemne wezwanie Zamawiającego,

h) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

i) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca nalicza Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 10% wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

b) 10% wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych,  których mogą dochodzić Strony,  wynosi  30 % wartości brutto przedmiotu umowy.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania, przewyższającego wysokość kar umownych.

& 8

1.  Płatność nastąpi  w  …… (………..)  równych nieoprocentowanych ratach, płatnych co miesiąc.

2. Płatność pierwszej raty nastąpi po uruchomieniu aparatów i podpisaniu Protokołu Odbioru – w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Faktura VAT musi zostać złożona / przesłana do siedziby Zamawiającego, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91 – Sekretariat Dyrektora.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do wystawiania faktur w formie elektronicznej, faktury za zrealizowane dostawy w takiej formie, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – będą przekazywane Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

A. Fakturowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - na adres: PEPPOL NIP 8721907964.

7. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawę przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

& 9

1. Wykonawca jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do Sądu), wezwać Zamawiającego do zapłaty ceny wynikającej z faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

2. Zamawiający ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

& 10

Wykonawca oświadcza, iż jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy nie przeniesie wierzytelności będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika – Zamawiającego.

& 11

Odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z winy Wykonawcy w przypadku braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 2 Umowy, w dniu dostawy oraz na pisemne wezwanie Zamawiającego.

& 12

Ewentualne spory z tytułu roszczeń, rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego Sąd.

& 13

W sprawach  nie uregulowanych niniejszą umową, obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

& 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

& 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A:                                                                     Z A M A W I A J Ą C Y: